Rozdział II do SIWZ

Załącznik Nr 6

Znak sprawy SNW/ZP-371-50/2018

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Dzierżawa spiralnego tomografu komputerowego oraz strzykawki automatycznej do podawania kontrastu, wraz z kompleksowym świadczeniem usług serwisowych, znak sprawy

- PO MODYFIKACJI

Wykonawca gwarantuje, że poszczególne urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia spełniać będą wskazane poniżej wymagania eksploatacyjno- techniczne i jakościowe.

UWAGA: w rubryce „oferowane warunki, funkcje i parametry” Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub „NIE” lub podać wielkość, zakresu parametru, cechę, funkcję, parametr, albo podać wielkość, itp.

Tomograf komputerowy wraz ze strzykawką automatyczną – 1 szt

Pełna nazwa urządzenia, typ/model:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	rok produkcji min. 2018  r. fabrycznie nowy, nie używany jako wersja demonstracyjna.

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Tomograf nowy wyprodukowany w 2019 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 16 rzędowy | TAK |  | Bez oceny |
| 3 | Tomograf umożliwiający: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, -badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 140 cm | TAK |  | Bez oceny |
| 4 | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu | TAK |  | Bez oceny |
| II. GANTRY i STÓŁ |
| 5 | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | Bez oceny |
| 6 | Głębokość gantry [cm] | Podać |  | 0-10 pkt Najmniejsza wartość 10 pkt Pozostałe 0 pkt |
| 7 | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm | ≥ 220 kg |  | Bez oceny |
| 8 | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - pasy lub listwy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce - osłona stołu przed zalaniem płynami Sterowanie stołem: tablet i pilot | TAK |  | Bez oceny |
| III. GENERATOR I LAMPA RTG |
| 9. | Maksymalna moc generatora [kW] | ≥ 32 |  | Bez oceny |
| 10. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≤ 80 |  | Bez oceny |
| 11. | Maksymalny prąd anody lampy rtg [mA] | ≥ 240 |  | Bez oceny |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] | ≥ 3,5 |  | Bez oceny |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | Bez oceny |
|  | Filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
|  | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] | Podać (powierzchnia i wymiary liniowe) |  | 0-10 pkt Najmniejsza powierzchnia 10 pkt Pozostałe 0 pkt |
|  | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  | Bez oceny |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| IV. SYSTEM SKANOWANIA |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor [s] | ≤ 0,8 |  | Bez oceny |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej z akwizycji wielowarstowej z maksymalną ilością warstw [mm] | ≤ 0,70 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna długość topogramu [cm] | ≥ 140 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy [cm] | ≥ 140 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez przerwy na chłodzenie lampy [s] | ≥ 100 |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Pozostałe 0 pkt |
|  | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch | Min. od 0,6 do 1,5 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 |  | Bez oceny |
|  | Mozliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  | Bez oceny |
|  | Matryca prezentacyjna | Min. 1024x1024 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF [pl/cm] | ≥ 10 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 110 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | ≤ 5 |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. | ≥ 9 |  | Bez oceny |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 50% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rozwiązanie do redukcji promieniowania jonizującego, dedykowane do zwiekszenia ochrony w trakcie badania szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi, itp. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Dedykowany iteracyjny algorytm do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii | TAK |  | Bez oceny |
| V. KONSOLA OPERATORSKA |
|  | Stanowisko operatorskie – konsola akwizycyjna. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 " |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wybrania i skonfigurowania protokołu badania (ustawienie wszystkich parametrów badania) bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu. | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 250000 |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  | Bez oceny |
| VI. STACJA OPISOWA |
| 42 | Producent | TAK / Podać |  | Bez oceny |
| 43 | Nazwa-model/typ | TAK / Podać |  | Bez oceny |
| 44 | Kraj pochodzenia | TAK / Podać |  | Bez oceny |
| 45 | Certyfikat - deklaracja CE | TAK / Podać |  | Bez oceny |
| 46 | Licencje: Oprogramowanie do automatycznego przetwarzania otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. Oprogramowanie do zdalnego dostęp do konsoli lekarskiej umożliwiający przejęcie kontroli nad stacją i zdalne wykorzystanie oprogramowania stacji. Oprogramowanie do planowania zabiegów stomatologicznych. Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D, MPR, MIP, SSD oraz przeprowadzania pomiarów geometrycznych i analitycznych Oprogramowanie do analizy naczyniowej umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej Oprogramowanie do kolonoskopii TK umożliwiające pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentacje wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, wirtualną dysekcje jelita grubego z automatyczną segmentacją okrężnicy i ekstrakcją jelita cienkiego, automatyczną korelacją obrazów z wnętrza jelita z badania pacjenta ułożonego na brzuchu i na plecach oraz funkcją wykrywania polipów. Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnowych z tkanek otaczających (guzków) z automatyczną oceną wielkości i ewolucji zmian w czasie, automatyczną klasyfikacją zmian i rozróżnianiem charakteru guzka (lity, nielity, częściowo lity). Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i oceny tętnic wieńcowych z funkcjami: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy. Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego umożliwiające trójwymiarową prezentacje układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych. | TAK bez limitu |  | Bez oceny |
| VII. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |
| 47. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
| 48. | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
|  | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Prezentacje cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie usuwające obraz struktury kostnej i stołu z pozostawieniem struktury naczyniowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, prezentacja linii centralnej i oznaczenie głównych naczyń badanej anatomii | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie badań dwu-energetycznych (uzyskanie dwóch zestawów daych obrazowych badanej anatomii dla dwóch różnych energii promieniowania (dwóch różnych napięć anodowych)) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, wykrywanie zmian guzkowych w badaniach płuc | TAK/NIE Podać |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kregów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kregosłupa | TAK/NIE Podać |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | TAK/NIE Podać |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| VIII. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Zestaw firmowych fantomów serwisowych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia - w języku polskim, paszport techniczny | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  | Bez oceny |
|  | Moc podłączeniowa [kVA] | Podać |  | 0-10 pkt Najmniejsza wartość 10 pkt Pozostałe 0 pkt |
|  | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres temperatur pracy systemu [stopnie C] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty | TAK |  | Bez oceny |
| IX STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA |
| 75 | Wstrzykiwacz automatyczny do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl do tomografii komputerowej |  | Tak podać |  |
| 76 | Statyw podłogowy |  | Tak |  |
| 77 | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów |  | Tak |  |
| 78 | Automatyczne przełączanie kontrastu z pustego na pełny pojemnik |  | Tak |  |
| 79 | Możliwość pracy z materiałami eksploatacyjnymi o certyfikowanej 24-godzinnej sterylności |  | Tak |  |
| 80 | Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl |  | Tak |  |
| 81 | System wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach z sygnalizacją LED |  | Tak |  |
| 82 | Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi | ≥ 400 ml | Tak |  |
| 83 | Minimalne natężenie przepływu - podać | ≤ 0,2 ml/s | Tak |  |
| 84 | Maksymalne natężenie przepływu | ≥ 8 ml/s | Tak |  |
| 85 | Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów | ≥16 bar | Tak |  |
| 86 | Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą | Kabel światłowodowy | podać |  |
| 87 | Rodzaj zasilania strzykawki | sieciowe | TAK |  |
| 88 | Deklaracja zgodności CE/ Wpis do Rejestru Urządzeń Medycznych |  | Tak |  |
| 89 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
| 90 | Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) |  | Tak |  |
| IX. SZKOLENIA |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i min. 4 techników: I – szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji , w wymiarze min. 3 dni x 5 godzin II - szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze min. 2 dni x 5 godzin | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przeszkolenie techników w zakresie wykonywania testów podstawowych aparatu TK |  |  |  |
| X. SERWIS POGWARANCYJNY |
|  | Kompleksowe świadczenie usług serwisowych (usuwanie awarii, zakup części zamiennych) w ramach czynszu dzierżawy. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie przedmiotu zamówienia. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Konsultacje w sprawach awarii odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym. | TAK Podać (tel. e-mail) |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji serwisu 1 dzień roboczy. | TAK |  | Bez oceny |

Uwaga:

      - Parametry, których wartość określona jest w rubryce „Wartość wymagana/graniczna” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

      - Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

      - Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy kompletny, nie używany jako wersja demonstracyjna i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................... dnia ....................     	                   ……………………………………………

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy